高光谱波长标定工具  用户使用文档

1  软件简介	3

1.1  功能概述	3

1.2  支持的光源与波长范围	3

1.3  运行环境	3

2  启动	4

2.1  启动程序	4

3  数据准备	4

3.1  数据目录结构	4

3.2  bin 分组命名	4

3.3  多文件光谱平均	5

3.4  ENVI 数据要求	5

4  界面操作说明	5

4.1  高光谱标定数据区	5

4.2  标定设置窗口	6

4.3  高级参数设置窗口	6

4.4  运行日志与状态栏	7

4.5  功能按钮	7

4.6  高级参数设置窗口内按钮	8

5  标定流程	8

6  结果文件说明	9

6.1  输出位置与工作表命名	9

6.2  工作表列含义	9

6.3  颜色与标记	9

6.4  质量档位（运行日志）	9

6.5  图表	10

7  常见问题	10

7.1  启动缓慢或被拦截	10

7.2  提示找不到谱线库	10

7.3  提示读取失败或维度不匹配	10

7.4  某灯段被跳过	10

7.5  标定失败或质量档位低	11

7.6  结果未保存	11

7.7  提示参数超出范围	11

7.8  标定范围（档位）如何确定？	11

8  更新与卸载	11

1  软件简介

1.1  功能概述

高光谱波长标定工具对 ENVI 格式高光谱影像进行波长标定，输出带图表与质量分级的结果工作簿（Excel）。

1.2  支持的光源与波长范围

软件内置六种标定光源的谱线库，覆盖约 253.65 至 2436.50 nm：

| 光源 | 说明 | 谱线数 | 波长范围（nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| HG | 汞灯 | 29 | 253.65 – 1013.98 |
| NE | 氖灯 | 90 | 540.06 – 2436.50 |
| AR | 氩灯 | 35 | 696.54 – 2061.62 |
| XE | 氙灯 | 79 | 450.10 – 1170.94 |
| HE | 氦灯 | 19 | 388.87 – 1083.03 |
| KR | 氪灯 | 32 | 427.40 – 2190.25 |

标定档位：auto（通用模式，推荐）、400-1000nm / 1000-2500nm（严格基准档位）、library（仅谱线库）。

1.3  运行环境

操作系统：Windows 10 / 11（64 位）。

免安装，双击即可运行。

启动约 3 至 5 秒。

2  启动

2.1  启动程序

双击“波长标定.exe”启动，约 3 至 5 秒；杀毒软件拦截时选择允许运行。

启动后数据路径为空，需手动选择；标定设置与高级参数已预填默认值。

3  数据准备

3.1  数据目录结构

数据根目录下按灯段建立子文件夹，每个文件夹内放置该灯的 ENVI 数据文件（.hdr 及同名数据文件），文件夹名含光源名（HG、NE、AR、XE、HE、KR）即可识别，例如：

| 数据根目录 | 说明 |
| --- | --- |
| NE\ | 氖灯段（无 bin） |
| NE_2bin\ | 氖灯段，2 bin 模式 |
| AR_4bin\ | 氩灯段，4 bin 模式 |
| HG\ | 汞灯段，无 bin |

3.2  bin 分组命名

文件夹名含“数字+bin”（如 2bin、4bin）即为 bin 模式：全部无 bin 时合并输出单个工作表；全部有 bin 时每个 bin 一个工作表；混合时无 bin 的作为独立一组。

3.3  多文件光谱平均

勾选“标定设置→预处理→Set Z Profile Avg”后，同一灯段内多次采集的光谱先逐波段平均再参与匹配。

3.4  ENVI 数据要求

每个灯段读取第一个可用 .hdr 的影像中心光谱。头文件需含：samples、lines、bands、data type、interleave（可选 wavelength）。支持 BSQ、BIL、BIP 格式，数据类型见下表。

| data type 值 | 数据类型 |
| --- | --- |
| 1 | uint8 |
| 2 | int16 |
| 3 | int32 |
| 4 | float32 |
| 5 | float64 |
| 12 | uint16 |
| 13 | uint32 |
| 14 | int64 |

数据长度与头文件不一致时自动修正，仍失败则跳过该灯段，不影响其它灯段。

4  界面操作说明

4.1  高光谱标定数据区

| 控件 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据根目录 | 选择 3.1 节所述的数据根目录（必填） |
| 输出目录 | 结果文件保存位置（留空则保存到桌面） |
| 输出文件名 | 结果文件名（不含扩展名），默认“日期_波长标定结果” |
| Offset | 输出工作表命名用偏移量，仅影响 sheet 名称，不影响计算 |

4.2  标定设置窗口

点击主界面“标定设置…”按钮弹出“标定设置”窗口，包含以下五组设置：

标定范围模式：auto（默认，推荐）/ 400-1000nm / 1000-2500nm / library。

光源：勾选参与标定的光源，至少选择一个。

波长范围：min / max 留空时自动识别，或手动填写；只做单侧限制时留空另一侧。

拟合模型：勾选 1 至 4 次多项式，至少选择一项。拟合系数仅用于计算结果表“计算波长”列；图表中的趋势线始终为有效点的一次线性拟合。4 次默认不启用（高阶拟合存在病态矩阵风险），勾选后仍会自动判定：设计矩阵条件数超过上限或拟合秩亏时自动跳过该阶次。

预处理：Set Z Profile Avg（多文件光谱平均，见 3.3 节）。

窗口底部提供“保存配置、加载配置、恢复默认、关闭”四个按钮，用法与高级参数设置窗口一致（见 4.6 节）。

4.3  高级参数设置窗口

点击“高级参数…”弹出“高级参数设置”窗口：顶部四个按钮切换分组（峰检测/高斯拟合/峰匹配/模型与质量），底部为“保存配置/加载配置/恢复默认/关闭”。参数越界时输入框标红并弹窗提示。各分组参数如下：

| 功能分组 | 参数（默认值） |
| --- | --- |
| 峰检测 | 中心采样窗口（5）、基线迭代次数（10）、峰高阈值（0.015）、峰突出度阈值（0.01）、相邻峰最小间隔（2） |
| 高斯拟合 | 峰宽下限 σmin（0.5）、峰宽上限 σmax（12）、中心偏移窗口（2）、重叠分离度阈值（1.5）、重叠光强比阈值（0.3） |
| 峰匹配 | RANSAC 迭代次数（5000）、匹配容差（2.5 nm）、最少匹配数（3）、色散偏差容差（0.35）、间距一致性容差（0.35）、随机种子（42）、局部拟合窗口（15）、局部中心窗口（3）、重叠跳过距离（8）、局部 SNR 下限（3）、局部峰高下限（0.01）、谱线强度过滤比例（0.75）、近距线去重间距（1.5） |
| 模型与质量 | BIC 容差（10）、RMSE 改善比例（0.8）、最少有效点（5）、最小像素跨度（30）、最小波长覆盖（0.15）、异常剔除 σ（2.5）、异常剔除轮数（3）、RMSE 告警阈值（3）、R² 告警阈值（0.999）、初始预过滤阈值（15）、模型条件数上限（1e12） |

4.4  运行日志与状态栏

运行日志按颜色分级显示：蓝色为过程信息，绿色为完成信息，橙色为警告或跳过，红色为错误。底部状态栏显示当前状态与进度条。

每个灯段匹配时，日志会输出一行“［全局多峰拟合］”评判数据：收敛状态、峰数、自由度、RSS、RMS、R²、峰位偏移（像素）与拟合等级（优/良/差），用于判断多峰拟合质量；若拟合失败则提示失败原因并使用粗峰位继续，不影响整体流程。

4.5  功能按钮

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 开始标定 | 校验输入并启动标定任务（后台线程，界面不卡死） |
| 停止 | 发送停止信号，等待当前步骤完成后终止 |
| 清空日志 | 清空日志区 |
| 标定设置… | 打开“标定设置”窗口（光源/波长范围/拟合模型/预处理） |
| 高级参数… | 打开“高级参数设置”窗口（功能栏切换四个分组） |
| 打开输出目录 | 打开当前输出目录（资源管理器） |
| 退出 | 退出程序（标定中会先确认） |

4.6  高级参数设置窗口内按钮

| 按钮 | 功能 |
| --- | --- |
| 保存配置 | 先校验参数范围（越界时弹窗报错并中止保存），再将当前高级参数保存为 JSON 文件 |
| 加载配置 | 从 JSON 文件加载高级参数；加载后若有参数越界，会弹窗提示并标红相关输入框 |
| 恢复默认 | 恢复 default_settings.json 中的默认算法参数 |
| 关闭 | 关闭高级参数设置窗口（参数修改即时生效） |

5  标定流程

点击“数据根目录”旁的“浏览”选择数据根目录。

按需设置输出目录与输出文件名；Offset 可保持默认 0。

点击“标定设置…”打开设置窗口，标定范围模式保持 auto（默认）；勾选光源；波长范围可留空（自动识别）或手动填写；选择拟合模型与预处理选项（Set Z Profile Avg）。

点击“高级参数…”打开设置窗口，核对四个功能分组中的参数（启动时已预填默认值）。

点击“开始标定”，观察运行日志；如需要可点击“停止”。

完成后点击“打开输出目录”查看结果工作簿。

6  结果文件说明

6.1  输出位置与工作表命名

结果文件默认输出到桌面或用户指定目录，文件名为“YYYYMMDD_波长标定结果.xlsx”。每个 bin 对应一个工作表，名称为“offset{值}”或“offset{值}-{bin}”。若全部 bin 均失败，则生成“说明”工作表列出告警。

6.2  工作表列含义

| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| 像素位置 | 匹配到的谱线在探测器上的像素位置（1 起始） |
| 标准波长(nm) | 谱线库中的标准波长（4 位小数，严格取自配置库原始值） |
| 计算波长(nm) | 由拟合模型预测的波长 |
| 绝对残差(nm) | 标准波长与计算波长之差的绝对值 |
| 拟合模型系数名 | 所选拟合模型的系数名称（如 a3 (三次项)、a0 (常数项)，随拟合阶次变化） |
| 拟合模型系数值 | 对应系数数值（科学计数法显示） |

工作表仅写入匹配成功的谱线，一峰一行。E/F 列输出所选拟合模型的系数（E 列系数名、F 列系数值，科学计数法）；最优模型、质量档位、RMSE、R² 等统计仅打印在运行日志，不写入工作表。

6.3  颜色与标记

标准波长列按光源着色：HG 黄色、NE 青色、AR 橙色、XE 浅绿、HE 浅粉、KR 绿色。

浅黄色底纹表示该点判定为重叠峰（光谱上与其他峰部分重叠）。

红色字体表示残差超过该模型在有效区间内的平均色散，提示该点可疑。

6.4  质量档位（运行日志）

模型系数、质量档位与统计结果在标定结束时打印到运行日志。质量档位判定如下：

| 档位 | R² 要求 | RMSE 要求（nm） |
| --- | --- | --- |
| 优 | ≥ 0.999 | ≤ 1.0 |
| 良 | ≥ 0.995 | ≤ 2.0 |
| 合格 | ≥ 0.980 | ≤ 5.0 |
| 参考 | ≥ 0.900 | ≤ 15.0 |
| 差 | 其余情况 | 其余情况 |

6.5  图表

结果工作表内嵌散点图：黑色圆点为标定点，蓝色虚线为线性趋势线，附公式 y = a1·x + a0。

7  常见问题

7.1  启动缓慢或被拦截

启动需 3 至 5 秒属正常；杀毒拦截时选择允许运行。

7.2  提示找不到谱线库

请确认 exe 同目录下的 config 文件夹内包含 lines_library.json（程序目录\config\lines_library.json）。

7.3  提示读取失败或维度不匹配

检查 .hdr 字段是否完整、数据文件是否与头文件同名（.raw 可识别）、data type 是否在支持列表内。仍失败时该灯段被跳过。

7.4  某灯段被跳过

日志“跳过”表示候选峰或匹配点不足。可降低峰高阈值、峰突出度阈值，或检查该灯光谱强谱线是否充足。

7.5  标定失败或质量档位低

常见原因：有效点或像素跨度不足、波长覆盖不足、噪声大或混叠。结合日志与结果表的红字点排查。

7.6  结果未保存

确认输出目录可写；标定被取消时不生成结果工作表，但会生成“说明”工作表。

7.7  提示参数超出范围

输入越界时输入框标红并弹窗提示，按提示的上下限修改，或点击“恢复默认”。

7.8  标定范围（档位）如何确定？

auto 为通用模式：基准波段全部保留，波长范围留空时自动识别。需严格复现基准脚本结果时选择“400-1000nm / 1000-2500nm”档位。运行日志显示识别到的标定范围与标准线数量。

8  更新与卸载

更新：用新版本覆盖 波长标定.exe 与 config 即可，历史结果不受影响。卸载：删除整个部署文件夹即可，软件不写入注册表或系统目录。建议卸载前备份 config 文件夹与结果文件。